Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

LIMPEZA DAS ÓPTICAS – POP 012

| Código: | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA - END |  |  |  |
| ASSUNTO: LIMPEZA DAS ÓPTICAS |  |  |  |
| - Objetivo: - Evitar a transmissão cruzada de micro-organismos aos pacientes por ocasião, das Uretrocistoscopias e Histeroscopia. |  |  |  |
| - Considerações Gerais: - Receber o material no expurgo somente com EPI completo; - Sempre limpar cada ótica individualmente; - Não as limpar juntamente com outras óticas ou com outros instrumentos; - Assegurar-se de que as óticas não tocam umas nas outras. - Não usar água da torneira, pois esta pode ter cloro. |  |  |  |
| - Materiais Necessários: - Água; - Escovas; - EPI; - Pistola de secagem (Ar comprimido); - Pistola de lavagem; - Pano Macio. |  |  |  |
| Responsável: Equipe de Enfermagem | - PROCEDIMENTO: - Receber material sujo em recipiente próprio (material contaminado); - Conferir a integridade da óptica; - Desconectar as peças da óptica; - Remova todos os adaptadores da conexão do cabo de fibras óticas da ótica; - Retirar o excesso de sujidade com o auxílio das pistolas de água e detergente com o auxílio de escova de cerdas macias; - Imergir no detergente enzimático, deixando por 5 minutos (de acordo com as recomendações do fabricante). |  |  |
| Responsável: Equipe de Enfermagem | - Retirar e lavar em água corrente e secar com o auxílio da pistola de ar compimido; - Encaminhar a sala para desinfecção em recipiente adequado. |  |  |
| Sigla: LO | Página: 2 de 2 |  |  |

REFERÊNCIAS:

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE.  Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).

FERRARI, Ângelo P. Jr. TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.

ANVISA- RDC Nº 6, de 10 de março de 2013. Dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de endoscopia com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais.

SOBEEG. Sociedade Brasileira de Enfermagem em Endoscopia Gastrointestinal. Manual de Limpeza e Desinfecção de Aparelhos Endoscópicos .